附件3：

一. 用途：

可测量动植物 、水体、沉积物、水土界面及生物膜中O2、H2、H2S、N2O、NO、pH、氧化还原电位等相关指标随深度、时间等的变化，并通过软件分析通量、每一微层产量或消耗量，进而研究管道界面腐蚀、微生物参与的C/N/P/S/Fe等物质循环、氧化还原、电子传递、污染物降解迁移转化及生物修复机理。其产品的µM级高灵敏度可观察微小浓度及其变化、µm级尖细顶端不破坏检测对象的结构和生理活性、原位在线测量符合现代科研潮流，可应用于污水处理、动植物生理、生态、土壤、环境等领域。

二. 详细技术参数

1.工作条件：

1.1 电源：220V、 50 Hz、10A

1.2 环境温度及湿度：工作温度0-50℃，工作湿度≤90%的环境条件下运行。

2.系统功能：

★2.1. 四通道主机：包含两个皮安通道，一个毫伏通道，一个温度通道。将微弱的点信号放大的同时保证不失真；电信号转换成数字信号。

2.2. 实验室支架：用于固定微电极推进器及放样品。

2.3. 手动微电极推进器：用于固定微电极，并能以微米步进控制微电极运动。

★2.4.马达控制器，含高级剖面分析软件：自动推动微电极以微米的精度进行运动，最小步进不大于1微米；自动取停留点平均值，自动获得浓度深度剖面，计算通量、微层产率和消耗率。

2.5..微电极：捕捉微尺度微弱的电化学信号。

3. 详细配置及技术性能要求：

3.1. 四通道主机一台：

3.1.1包含两个皮安通道，一个毫伏通道和一个温度通道。

3.1.2皮安通道测O2、H2S、H2、N2O、NO等参数。

3.1.3毫伏通道测pH、电位。

3.1.4温度通道测温度，测量范围-10 - +100°C。

3.1.5皮安通道90％响应时间小于35毫秒。

3.1.6主机输入电压：50/60Hz, 230/110V或8 x 1.5 V电池。

3.1.7 USB接口。

3.2.支架一个

3.2.1重不大于19Kg。

3.2.2调节间距不大于5cm。

3.2.3表面化学防腐蚀处理。

3.3.手动微电极推进器一副

3.3.1 Z轴总运动距离47 mm，其中37 mm步进精度不大于100 µm； 10 mm步进精度不大于10 µm。

3.3.2 X轴总运动距离20 mm，精度不大于100 µm。

3.3.3 Y轴总运动距离25 mm，精度不大于100 µm。

3.4 .马达控制器一套，含高级剖面分析软件

3.4.1 Z轴总运动距离100 mm，步进不大于1 µm。

3.4.2 自动设置微电极运动步进。

3.4.3 自动取停留点平均值。自动计算界面的通量，内部微层产率和消耗率。

3.5.微电极

3.5.1参比电极一根：用于pH、电位电极进行参比。

3.5.2 H2S微电极一根，尖端外径25微米，测量范围：0-1500uM，检测下限：0.3 µM

3.5.3 H2微电极一根，尖端外径25微米，测量范围：0-1 atm pH2，检测下限：0.3 µM

3.5.4 NO微电极一根，尖端外径25微米，测量范围：0-1%，检测下限：20-50Nm

3.5.5 pH微电极一根，尖端外径25微米，测量范围：PH 4--10，检测精度：0.1pH

3.4.6氧气电极一根，尖端外径25微米，测量范围：0-1 atm pO2，检测下限：0.3 µM

3.5.7 N2O微电极一根，尖端外径50微米，测量范围：水中0-500 µM，检测下限：水中0.5 µM。

3.5.8电位微电极两根，尖端外径25微米，测量范围：全范围，检测精度：0.1mV

3.5.9 温度电极两根，尖端外径200微米，分辨率：0.1oC，温度范围：－40-100℃。

三.售后服务及商务要求

★1.货物到达需方实验室后，在需方指定的时间进行开箱和安装调试。供方保证所提交的设备配置、数量及技术服务必须达到招标要求。保证供应的仪器设备完全符合原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器。

2.负责对具体使用人员进行技术培训。

培训内容：微电极的校正方法和使用方法及保养方法及使用注意点。

培训时间：1-5天；                 培训地点：指定实验室；

培训人数：需方指定；              培训次数：每年1次；

3.维修服务

设备自验收合格之日起，整机（除探头外）一年内免费保修，保修期内设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由设备提供方承担。设备验收合格三个月内无物理损伤而不能使用可免费更换（除微电极探头外）。

在保修期内，如果仪表维修时间超过15天，应需方要求，供方提供备机或其它能实现需方实验要求和功能的仪器。保修期过后，设备提供方承担仪器设备终生维修的责任。接到故障报告后，24小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修，则在2个工作日内派工程师到现场解决问题。

四、公信力要求

供货方提供的微电极系统至少已在30所以上的研究机构正常使用运行，近5年内投标的同品牌相同或相近型号微电极系统在SCI期刊（IF>4）上至少有25篇以上应用先例。