附件3：

采购需求及技术规格

- 设备用途及总体要求（以下技术条款中带*项为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标）

  - 设备名称：激光跟踪仪

  - 数量：1台

  - 用途：该仪器是一种便携式高精度大尺寸空间坐标测量系统，用于在现场对大型工装夹具，机器人等进行测量安装、各种机械零件安装的精确定位和位置测量、外形曲线、曲面的测量，长距离目标的检测。能够高效率、高精度、高可靠性地完成测量任务。

*1.4     跟踪仪的设计制造应符合中华人民共和国国家计量、安全、环保等标准，制造商应通过ISO17025相关标准。

- 工作环境

除技术规格另有规定外，跟踪仪应能在以下环境里长期稳定的工作。

电压：220V±10%；

频率：50Hz±2%Hz；

环境温度：-10ºC~45ºC；

相对湿度：≤85% 。

- 设备主要技术规格及参数

3.1整套跟踪仪构成：激光跟踪仪主机、控制电箱、三角支架、环境条件及材料传感器、可移动三角支架箱、可移动跟踪仪包装箱、连接电缆等。

3.2主机工作范围及指标：

3.2.1水平方向旋转角度：≥±300°

*3.2.2垂直方向旋转角度：+79°~-59°

*3.2.3仪器一次定位测量半径：≥50米

*3.2.4目标的最大综合跟踪速度≥6m/s

3.3测量精度要求：

*3.3.1系统由IFM干涉激光及ADM绝对激光双激光构成，全程Uxyz空间坐标综合测量精度（2 sigma）：

3D静态精度：≤10µm +5µm/m

系统分辨力：0.1微米

*3.3.2  ADM测量方式下绝对测距精度： 好于10微米

测量距离：不小于0~50m

分辨力：0.1微米

*3.3.3激光干涉（IFM）精度: 优于0.5PPM

分辨力：0.08微米

3.4其他功能与精度要求：

*3.4.1内置电子水平仪：±2″

*3.4.2  为满足后续不同测量任务的需要，仪器主机无需二次升级即可具有后续拓展增加3D无线测量自动靶标、隐藏点智能测头等的测量功能，且3D无线自动靶标及隐藏点智能测头满足以下技术要求：

*3.4.2.1  3D自动靶标可与激光跟踪仪主机配合使用对三维动态目标进行不间断测量（即：在测量目标不规则转动的条件下，采用电池供电主动与跟踪仪配合，动态测出其X、Y、Z坐标数据），3D自动靶标单独在可选备件中列出，不计入投标总价。

3D测量自动靶标的测量范围：半径量程应不小于40m

靶标对心精度：优于3µm

靶标重量    ：0.8kg

靶标采用锂电池供电：电池带电时间不低于6小时

*3.4.2.2 隐藏智能测头测量工具测量范围：一次性测量量程半径应不小于40m，以保障大型工装的远距离隐藏点的测量，且为保障测量过程中不同深度及方向的测孔的测量需要，要求测头上可不同方向上安放不同型号的测针，隐藏智能测头单独在可选备件中列出，不计入投标总价。

保障使用过程中快速实现跟踪，要求测头跟踪速度：≥6米/秒

全量程3D点测量精度：≤30µm+5µm/m

空间长度测量不确定度：≤10µm+5µm/m

*3.4.3跟踪仪具有自动快速接光功能

自动接光相机工作范围：0-40m

视野范围：30°

*3.4.4设备方便便携，包装小巧，主机可90°放置进行测量并提供实际安装彩业照片。

3.4.5设备效率高，预热时间短，系统从开机到工作精度的时间在20分钟以内。

3.4.6快速自检、校准和标定功能：要求系统能在尽量短的时间内对系统的精度进行自检，并在4分钟内对系统全部精度进行校准。

- 功能要求

4.1使用功能

*4.1.1跟踪仪三脚架可自由进行高度调节

4.1.2可进行转站测量和断点续接测量；

- 设备附件、备件及技术资料

5.1 提供1.5’空心靶球 4个；0.5’空心靶球 1个

5.2设备使用说明书及维修手册使用说明书（中文版）、维修手册（中文版）、部件清单、主要部件结构图、控制原理图等资料

6  激光跟踪仪的验收标准及验收程序

6.1验收标准：按设备的出厂标准，并参照相应的国际校准规范。

6.2验收程序：跟踪仪在买方的工厂进行最终验收。验收的内容包括对跟踪仪精度和功能的验收以及测试零件。

7  报价方式及运输

7.1报价方式：人民币，用户现场价

7.2运输方式：空运

7.3交货地点： 用户现场

7.4交货期：合同生效后两个月。

8 技术服务和质量保证

8.1卖方在国内必须建有一定规模的备品备件库、售后服务队伍及维修培训基地。

8.2在设备到货前应安排买方两人以上进行设备操作培训，由卖方负责培训相关费用。

8.3设备安装调试验收后，质量保证期2年，保修期间免费提供零件和及时有效的技术服务。质保期内，凡属非使用不当出现的故障由卖方负责免费解决，如有零件损坏，应免费用全新件更换。

9 投标书应以中文打印、签字。

10 该技术部分各条款若与招标文件中其他部分条款有差异时，一律以技术部分各条款内容为准。